M6-10I型手持式多参数水质检测仪器指标参数（可根据客户需求进行自由搭配组合）

常规指标

1.COD指标（需消解,另购消解器）

①  测定方法：快速催化法（铬法）；

②  COD高低量程双波长测定：5～150mg/L低波长；5～10000mg/L,高波长；

③  测定范围：5～10000 mg/L（＞1000 mg/L时分段测定，超量程可稀释测量）；

④  测量误差：5～100 mg/L，绝对误差≤±5 mg/L；100 mg/L～10000 mg/L，相对误差≤±5 %；

⑤  消解温度：165 ± 1℃； 消解时间：15分钟；

⑥  抗氯干扰：[CL-] ＜4000mg/ L。

2.氨氮指标

①  测定方法：纳氏比色法；

②  测定范围：0.01mg/L～50mg/L(＞5.0mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

3.总磷指标（需消解，另购消解器）

①  测定方法：钼酸铵分光光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～24mg/L(＞0.75 mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

④  消解温度：120 ± 1℃； 消解时间：30分钟。

4.总氮指标（需消解，另购消解器）

①  测定方法：消解比色法；

②  测定范围：0～100 mg/L（＞20 mg/L分段测定，超量程可稀释测量）；

③  测量误差：≤±5 %；

④  消解温度：125± 1℃； 消解时间：30分钟。

5.硝酸盐氮指标

①  测定方法：比色法；

②  测定范围：0～100 mg/L（＞20 mg/L分段测定，超量程可稀释测量）；

③  测量误差：≤±5 %。

6.亚硝酸盐氮指标

①  测定方法：比色法；

②  测定范围：0～6 mg/L（＞0.3 mg/L分段测定，超量程可稀释测量）；

③  测量误差：≤±5 %。

7.色度指标

①  测定方法:比色法；

②  测定范围：0～500Hazen(超量程可稀释测量)；

色度的常见单位有：度， Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克铂/ 升，它们之间转换都是相对应的。

③  测量误差：≤±5 %。

8.浊度指标

①  测定方法：分光光度法；

②  测定范围： 0～400 NTU(＞100 NTU时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

9.悬浮物指标

①  测定方法:比色法；

②  测定范围：0～500mg/L(超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

10.总氯指标

①  测定方法: N,N-二乙基对苯二胺光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～10mg/L(＞2.0mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

11.余氯指标

①  测定方法: N,N-二乙基对苯二胺光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～10mg/L(＞2.0mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

12.二氧化氯指标

①  测定方法: N,N-二乙基对苯二胺光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～5mg/L(超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

13.硫酸盐指标

①  测定方法: 分光光度比浊法；

②  测定范围：5mg/L～200mg/L(超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

14.磷酸盐指标

①  测定方法: 钼酸铵分光光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～24mg/L(＞0.75mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

15.硫化物指标

①  测定方法: 亚甲基蓝分光光度法；

②  测定范围：0.005mg/L～12mg/L(＞1.5 mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

16.氟化物指标

①  测定方法: 氟试剂法；

②  测定范围：0.01mg/L～12mg/L(＞1.0mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

17.苯胺指标

①  测定方法: 萘乙二胺偶氮光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～20mg/L(＞2.0mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

18. COD锰法(高锰酸钾指数)指标（需消解,另购消解器）

①  测定方法: 酸性消解分光光度法；

②  测定范围：0～50mg/L (＞10mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  消解温度：100 ± 1℃； 消解时间：13分钟；

④  测量误差：≤±8 %。

19.氰化物指标

①  测定方法: 异烟酸-吡唑啉酮光度法；

②  测定范围：0mg/L～0.5mg/L(超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %；

20.臭氧指标

①  测定方法: 靛蓝分光光度法；

②  测定范围：0mg/L～2mg/L(超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %；

21.挥发酚指标

①  测定方法: 4-氨基安替比林分光光度法；

②  测定范围：0mg/L～25mg/L(＞5mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %；

22.甲醛指标

①  测定方法: AHMT分光光度法；

②  测定范围：0mg/L～10mg/L(＞1mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %；

金属指标

23.钡指标

①  测定方法: 四苯硼钠比浊法；

②  测定范围：0.01mg/L～30mg/L(＞5 mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

24.六价铬指标

①  测定方法: 分光光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～5mg/L(＞1.0mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

25.锰指标

①  测定方法：高碘酸钾氧化分光光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～50mg/L(＞10mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

26.镍指标

①  测定方法：丁二酮肟分光光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～50mg/L(＞5.0mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

27.铁指标

①  测定方法：邻菲啰啉分光光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～50mg/L(＞5.0mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

28.亚铁指标

①  测定方法：邻菲啰啉分光光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～50mg/L(＞5.0mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

29.铜指标（双喹啉法）

①  测定方法：双喹啉分光光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～50mg/L(＞5.0mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

30.锌指标

①  测定方法：锌试剂分光光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～20mg/L(＞2.0mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

31.总铬指标（需消解,另购消解器）

①  测定方法：高锰酸钾消解分光光度法；

②  测定范围：0.01mg/L～10mg/L(＞1.0 mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %；

④  消解温度：120 ± 1℃； 消解时间：30分钟。

32.镉指标

①  测定方法：镉试剂分光光度法；

②  测定范围：0～0.5mg/L(超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

33.镁指标

①  测定方法：偶氮氯膦分光光度法；

②  测定范围： 0～10mg/L（超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

34.硬度指标

①  测定方法：偶氮氯膦分光光度法；

②  测定范围： 0～100mg/L（超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

35.钴指标

①  测定方法：PAD分光光度法；

②  测定范围： 0～5mg/L（＞0.5 mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)；

③  测量误差：≤±5 %。

电极法指标

36.PH指标

①测量范围：PH 0～14PH；
②最小显示单位：0.01PH；
③基本误差：≤±0.02PH；
④稳定性：3小时内不超过±0.01PH；
⑤重复性：0.01PH；
⑥响应时间：＜45秒；
⑦环境湿度：≤85%。

37.溶解氧（DO）指标

①测量范围：溶解氧：0.0～20.0mg/L；
②自动温度补偿范围：0～40℃；
③示值误差：溶解氧：±0.3mg/L；温度：±0.5℃；
④稳定性：3小时内不超过±0.1mg/L；
⑤重复性：≤0.15mg/L；
⑥响应时间：＜45秒；
⑦零值误差：≤0.1mg/L；
⑧环境湿度：≤90%；
⑨环境温度：0～40℃；

⑩测定样品温度：0～40℃。

38.电导率指标

①测量范围：0～200mS/cm；
②示值误差：≤±1%。
39.ORP指标

①测量范围：-2000mV～2000mV  ；
②示值误差：±0.1%。

40.温度指标

①测量范围：-20.0℃～120.0℃；
②示值误差：≤±0.5%。

41.盐度指标

①测量范围：0～5%；
②示值绝对误差：±0.05%  。

42.TDS指标

①测量范围：0～50000mg/L ；
②示值误差：±1%。

此款产品可根据用户需求定做任意测定指标的单一、二合一以及多合一型测定仪。